JZ-PWM*2

Двухканальный генератор PWM с UART

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Неофициальная русскоязычная редакция

| Обозначение | JZ-PWM*2 / JZ-PWM2 |
| --- | --- |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата | 31 июля 2026 г. |

Перед подключением к микроконтроллеру обязательно проверьте уровни UART и фактическую распиновку конкретного экземпляра.

# 1. Назначение и область применения

Модуль JZ-PWM*2 предназначен для формирования двух независимых прямоугольных сигналов с регулируемыми частотой и коэффициентом заполнения. Настройка выполняется кнопками на плате либо командами по последовательному интерфейсу UART.

Модуль удобно применять как отдельный периферийный генератор PWM в микроконтроллерных, учебных, лабораторных и автоматизированных системах, когда формирование импульсов должно выполняться независимо от загрузки главного контроллера.

подача тактовых и тестовых прямоугольных импульсов;

управление входом STEP драйвера шагового двигателя;

регулирование яркости, скорости или мощности через внешний драйвер;

проверка цифровых входов, счетчиков, драйверов и исполнительных модулей;

автономная ручная настройка частоты и заполнения с отображением на индикаторе.

ВАЖНО JZ-PWM*2 является генератором управляющего сигнала, а не силовым регулятором. Выходной ток заявлен менее 30 мА. Двигатели, нагреватели, лампы, ленты и другие силовые нагрузки подключают через подходящий драйвер, MOSFET-каскад или специализированный модуль.

# 2. Указания по безопасности

Перед подачей питания проверьте полярность, диапазон напряжения и маркировку выводов именно на вашем экземпляре платы.

Не соединяйте одновременно вход 5-30 В и Micro-USB, пока электрическая схема конкретной ревизии не проверена.

При соединении с внешним контроллером объедините общие провода GND.

До подключения ESP32, RP2040 и других устройств с логикой 3,3 В измерьте уровень TXD модуля. При уровне около 5 В примените делитель или преобразователь уровней.

Не используйте модуль как единственное средство аварийного отключения. Для ответственных нагрузок предусмотрите аппаратный сигнал ENABLE, реле или отключение питания силового драйвера.

Учтите энергонезависимое сохранение параметров: после повторного включения модуль может восстановить ранее заданный режим и сразу сформировать PWM.

# 3. Основные технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 независимых канала PWM1 и PWM2 |
| Питание | 5-30 В DC; альтернативно Micro-USB 5 В |
| Диапазон частоты | 1 Гц - 150 кГц |
| Диапазон 1 | 1-999 Гц, шаг 1 Гц |
| Диапазон 2 | 0,1-99,9 кГц, шаг 0,1 кГц |
| Диапазон 3 | 1-150 кГц, шаг 1 кГц |
| Коэффициент заполнения | Индикация 0-100%; документированные UART-команды 1-100% |
| Точность частоты | заявлено ±2% |
| Выходной ток | заявлено менее 30 мА |
| Амплитуда выхода | стандартно около 5 Vp-p; заявлена регулировка, способ не описан |
| Интерфейс | UART, 9600 бод, 8 бит, 1 стоп-бит, без четности и flow control |
| Сохранение параметров | энергонезависимое |
| Рабочая температура | заявлено -30...+70 °C |

Примечание к характеристикам Указанные значения относятся к распространенной версии модуля и описанию продавца. Китайские платы с одинаковым внешним видом могут иметь различия в прошивке, уровнях сигналов и разводке.

# 4. Органы управления и соединители

Рисунок 1 - Внешний вид типовой платы JZ-PWM*2

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| SET | выбор параметра; длительное нажатие в режиме частоты переключает диапазон |
| ADD / UP | увеличение значения; удержание ускоряет изменение |
| DEC / DOWN | уменьшение значения; удержание ускоряет изменение |
| Micro-USB | питание 5 В |
| 5-30 V / GND | основное питание постоянным напряжением |
| RXD / TXD / GND | последовательное управление и ответы модуля |
| PWM1 / PWM2 / GND | сигнальные выходы двух каналов |

Проверка распиновки Расположение контактов может отличаться между партиями. Подключайтесь по надписям на текстолите, а не только по фотографии или цвету проводов.

# 5. Ручное управление

## 5.1 Выбор параметра

Коротко нажимайте SET. Индикатор циклически выводит четыре параметра:

| Индикация | Параметр |
| --- | --- |
| FR1 | частота канала PWM1 |
| dU1 | коэффициент заполнения PWM1 |
| FR2 | частота канала PWM2 |
| dU2 | коэффициент заполнения PWM2 |

После отображения обозначения на индикаторе появляется текущее значение. Мигающая точка указывает выбранный для изменения разряд или режим настройки.

## 5.2 Изменение значения

Короткое нажатие ADD/UP увеличивает текущий параметр.

Короткое нажатие DEC/DOWN уменьшает текущий параметр.

Удержание кнопки обеспечивает быстрое изменение.

## 5.3 Выбор диапазона частоты

При отображении частоты удерживайте SET для последовательного переключения одного из трех форматов:

| Формат | Значение | Пример |
| --- | --- | --- |
| XXX | 1-999 Гц, шаг 1 Гц | 100 = 100 Гц |
| XX.X | 0,1-99,9 кГц, шаг 0,1 кГц | 54.1 = 54,1 кГц |
| X.X.X. | 1-150 кГц, шаг 1 кГц | 1.2.4. = 124 кГц |

Особенность индикации В старшем диапазоне несколько точек служат признаком формата и разделяют цифры. Запись 1.2.4. означает 124 кГц, а не десятичное число.

# 6. Подключение

Рисунок 2 - Типовая схема включения в микроконтроллерную систему

## 6.1 Питание

Вариант 1: подайте 5-30 В DC на клеммы питания, соблюдая полярность.

Вариант 2: подайте стабилизированные 5 В через Micro-USB.

При первом включении используйте лабораторный источник с ограничением тока.

## 6.2 UART

TX контроллера -> RXD модуля RX контроллера <- TXD модуля GND контроллера <-> GND модуля

Параметры порта: 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля четности, без аппаратного или программного управления потоком (9600 8N1).

Уровни сигналов UART В документации не указан стандарт электрических уровней. На практике это, вероятнее всего, TTL-UART, но перед подключением измерьте напряжение TXD. Не подключайте модуль напрямую к настоящему порту RS-232 с уровнями ± напряжения.

## 6.3 Выходы PWM

Подключите PWM1 или PWM2 к логическому входу драйвера. Общий провод GND должен быть соединен с землей принимающего устройства. При длинных проводах или помехах используйте буфер, экранирование либо гальваническую развязку.

# 7. Управление по UART

Команды передаются ASCII-символами. Символ T завершает команду. Дополнительные символы перевода строки в исходном описании не предусмотрены; сначала отправляйте строку без CR/LF.

## 7.1 Обозначения

| Фрагмент | Значение |
| --- | --- |
| S1 | канал PWM1 |
| S2 | канал PWM2 |
| F | частота |
| D | коэффициент заполнения |
| T | конец команды |

## 7.2 Установка частоты

| Команда | Результат |
| --- | --- |
| S1F100T | PWM1 = 100 Гц |
| S2F999T | PWM2 = 999 Гц |
| S1F54.1T | PWM1 = 54,1 кГц |
| S2F25.0T | PWM2 = 25,0 кГц |
| S1F1.2.4.T | PWM1 = 124 кГц; формат старшего диапазона требует проверки на конкретной прошивке |

Старший диапазон В исходном англоязычном описании шаблон команды для 1-150 кГц набран неоднозначно. Пример выше следует логике дисплея 1.2.4. = 124 кГц. Перед включением нагрузки проверьте результат осциллографом или частотомером.

## 7.3 Установка коэффициента заполнения

| Команда | Результат |
| --- | --- |
| S1D025T | PWM1 = 25% |
| S2D075T | PWM2 = 75% |
| S1D100T | PWM1 = 100% |

Документированный диапазон UART составляет 001-100. Возможность установки 0% командой не подтверждена. Для гарантированного выключения нагрузки используйте отдельный аппаратный вход разрешения.

## 7.4 Ответы модуля

| Ответ | Смысл |
| --- | --- |
| DOWN | команда принята и выполнена |
| FALL | ошибка выполнения или неверная команда |

Слова DOWN и FALL приведены в документации именно в таком виде. В драйвере желательно также предусмотреть тайм-аут и журналирование ответа.

## 7.5 Чтение состояния

Ограничение протокола Команды чтения текущей частоты и заполнения не документированы. UART подтверждает установку, но не предоставляет полноценного регистра состояния. Главный контроллер должен хранить копию заданных параметров и повторно конфигурировать модуль после запуска.

# 8. Порядок ввода в эксплуатацию

Осмотрите плату. Не используйте устройство при повреждении, загрязнении, следах перегрева или короткого замыкания.

Проверьте распиновку питания, UART и выходов по маркировке текстолита.

Отключите силовую нагрузку или заблокируйте внешний драйвер сигналом ENABLE.

Подайте питание от источника с ограничением тока.

Установите тестовый режим, например 100 Гц и 50%.

Проверьте PWM осциллографом, логическим анализатором или частотомером.

Проверьте команды UART и получение ответа DOWN.

Только после проверки подключите вход внешнего драйвера и снимите аппаратную блокировку.

# 9. Рекомендации по программной интеграции

Для включения модуля в микроконтроллерную систему рекомендуется скрыть его протокол за единым программным интерфейсом, например set_frequency(channel, value) и set_duty(channel, value).

хранить последнее подтвержденное состояние каждого канала в основном контроллере;

после включения заново записывать безопасную конфигурацию, не полагаясь на сохраненные параметры модуля;

ожидать ответ в течение заданного тайм-аута и повторять команду ограниченное число раз;

считать FALL и отсутствие ответа ошибкой связи;

при необходимости контролировать фактическую частоту отдельным входом capture;

использовать аппаратный ENABLE для силового каскада и переводить его в безопасное состояние при сбое.

отправить(command) ожидать ответ до timeout если ответ == "DOWN": сохранить заданное состояние иначе: повторить ограниченное число раз при повторной ошибке: отключить внешний драйвер и зарегистрировать отказ

# 10. Возможные неисправности и способы устранения

| Проявление | Возможная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Индикатор не включается | Нет питания или неверная полярность | Проверить источник, кабель, полярность и напряжение |
| PWM отсутствует | Неверно выбран вывод, заполнение близко к 0%, поврежден выход | Проверить канал, режим и сигнал осциллографом без нагрузки |
| Частота не соответствует заданной | Неверный диапазон или формат команды | Проверить формат индикации и команду; повторить измерение |
| Нет ответа UART | Перепутаны TX/RX, нет общего GND, неверные уровни или параметры порта | Перекрестить TX/RX, объединить GND, установить 9600 8N1, измерить уровни |
| Возвращается FALL | Недопустимое значение или неверный синтаксис | Проверить S1/S2, F/D, формат числа и завершающий T |
| После включения появился старый PWM | Сработало энергонезависимое сохранение | При старте принудительно записывать безопасные параметры; использовать ENABLE |
| Контроллер 3,3 В нестабилен | TXD модуля может иметь уровень 5 В | Установить делитель или преобразователь уровней |

# 11. Хранение, обслуживание и ограничения

Храните модуль в сухом месте, защищенном от конденсата, проводящей пыли и статического электричества.

Не очищайте включенную плату. Для удаления пыли используйте мягкую кисть или сухой сжатый воздух.

Не допускайте механической нагрузки на Micro-USB и штыревые соединители.

Для серийной или ответственной системы проведите приемочные испытания нескольких экземпляров из предполагаемой партии.

Не применяйте устройство в медицинских, аварийных и иных системах, где отказ PWM может создать опасность, без независимых средств контроля и отключения.

# Приложение А. Краткая памятка

| Операция | Команда / действие |
| --- | --- |
| Параметры UART | 9600 бод, 8N1, без flow control |
| PWM1, 100 Гц | S1F100T |
| PWM2, 25,0 кГц | S2F25.0T |
| PWM1, 25% | S1D025T |
| PWM2, 75% | S2D075T |
| Успешный ответ | DOWN |
| Ошибка | FALL |
| Чтение текущих параметров | не документировано |

# Приложение Б. Контрольный лист первого включения

☐  Распиновка сверена с маркировкой платы.

☐  Полярность и напряжение питания проверены.

☐  Силовая нагрузка отключена или заблокирована.

☐  Общий GND подключен.

☐  Уровень TXD измерен и совместим с контроллером.

☐  UART настроен как 9600 8N1.

☐  Тестовый PWM измерен прибором.

☐  Ответ DOWN получен.

☐  После перезапуска проверено восстановление параметров.

☐  Аппаратное безопасное отключение испытано.

Статус документа Руководство предназначено для практической эксплуатации распространенной платы JZ-PWM*2. При расхождении между этим документом, маркировкой текстолита и поведением конкретного экземпляра приоритет имеют измерения и фактическая проверка оборудования.